물 품 규 격 서

물품분류번호	품명 및 규격	수량	단위
4016160201	천정형 유해가스 정화장치	2	set

A. 제품 특징

1. 실험실, 병원 등 공기 중에 포함된 유해화학물질, 세균, 바이러스, 악취 등 제거

2. 천정 매립 / 노출 설치형 제품

3. 기존 활성탄 흡착 필터를 사용하지 않고, 흡착과 분해에 의해 고농도 유해 화학물질을 제거하는 Hybrid GAS Filter와 Plasma 살균 Filter를 사용

4. 30평 이상의 공간에서 사용 가능한 제품 (공인시험기관 시험인증)

5. 필터 소모에 따른 비용 획기적으로 절감 (기존 활성탄 필터 대비 수명 4배 이상)

6. 광촉매 활성을 위한 UV램프 비용 획기적으로 절감 (방전식 램프 사용시 램프 수명 최장 6개월, LED 램프 수명 최장 6년)

7. 물세척이 가능한 워셔블 프리 필터 장착

8. 미세먼지, 초미세먼지, 미생물 등을 제거하기 위한 HEPA Filter 사용

9. 플라즈마 살균필터는 실내의 병원성 바이러스, 세균 등을 살균, 실내 음이온, 오존 발생 Zero

10. 4단계 속도 조절, 예약운전, 주변 오염 농도에 따른 자동 운전, 수동 운전, 정숙 운전 모드, 살균모드, 실시간 공기오염도 표시

11. 실시간 실내공기 측정 (PM2.5, VOC, CO2, 온습도)

12. 작동이 쉬운 터치 스크린 컬러 LCD 벽부착 무선 리모컨 사용

13. 기술개발제품 성능인증 (중소벤처기업부)

14. 시험 성능 인증 (국가공인시험기관 성능인증)

15. KC, CE 인증 제품

B. 제품 규격

1. 사용 필터

1) Hybrid Filter

- 발암물질 (벤젠, 톨루엔, 아세트알데하이드, 포름알데하이드, 에틸벤젠 등) 제거

- 휘발성유기화합물/산성/염기성물질 (아세트산, 암모니아 등) 제거

- 유독물질 (황화수소, 질소산화물, 황산화물 등) 제거

- 악취물질 (메틸머캅탄, 메탄 등) 제거

2) 살균 필터

- 세균, 곰팡이균, 병원성 미생물, 바이러스 등 제거 또는 동등 이상

- 결핵균, 대장균, 녹농균, MRSA균 제거효율 99.9% 이상 (시험성적서)

3) 입자 필터, 워셔블 프리필터와 다풍량 HEPA필터

- 먼지, 초미세 먼지, 0.3um 이상 크기의 입자상 오염물질 제거 또는 동등 이상

4) 필터 구성은 최종 사용자의 요구 또는 사용 물질에 따라 특화된 필터로 교체함

- 일반용, 유기용매 전용, 산 전용 등

2. 제품 컨트롤러

1) 터치 스크린 컬러 LCD 벽부착 무선 리모컨 또는 동등 이상

2) 자동 운전 모드 : 실내공기질에 따른 자동운전 (PM2.5, VOC, CO2) 또는 동등 이상

3) 실내 공기 오염도 표시 4단계, 온습도 표시 또는 동등 이상

4) 수동 운전 모드(4단계 속도 조절), 예약 운전 모드, 정숙 운전 모드 또는 동등 이상

5) 살균 필터 운전 모드 또는 동등 이상

6) 필터 교환 주기 표시 또는 동등 이상

7) 장비 작동 시간, 실내 공기 오염도 저장 기능 또는 동등 이상

3. 외형크기(mm) : 950(W)×950(D)×450(H)mm 또는 동등 이상

4. Fan Air Volume : Fan Max. 1,600 CMH 또는 동등 이상

5. Lamp : UV LED Lamp (wave length –365nm) 또는 동등 이상

6. 시간당 처리되는 공기 용량 : Max. 800 CMH 또는 동등 이상

7. Safety Sensor : VOC, PM2.5, CO2, 온습도 센서 또는 동등 이상

8. 소음도 : Max. 55 dB 이하 또는 동등 이상

9. 전원 : 220V - 50/60Hz, Max. 230W

C. 품질 인증 내역

1. KC 인증 : 전기 안전성, 전자파 적합성

2. CE 인증 : EMC, LVD, RoHS

3. 공기정화장치 성능시험 (CA 기준) : 한국건설생활환경연구원

집진효율	- 99.9%

폼알데하이드 제거율	- 99.5% 이상

벤젠 제거율	- 99.5% 이상

오존발생량	- 0.005 ppm 이하

소음도	- 50.3 dB 이하

적용면적	- 103.2m2 (31평)

4. 병원균 살균력 시험 : 한국건설생활환경연구원

폐렴균 제거율	- 99.9%

대장균 제거율	- 99.9%

MRSA균 제거율	- 99.9%

녹농균 제거율	- 99.9%

5. Hybrid Filter 성능 시험 : 한국건설생활환경시험연구원

아세트알데히드 제거율	- 100%

암모니아 제거율	- 100%

이산화질소 제거율	- 100%

포름알데하이드 제거율	- 100%

아세트산 제거율	- 100%

벤젠 제거율	- 100%

톨루엔 제거율	- 100%

에틸벤젠 제거율	- 100%

황화수소 제거율	- 100%

메틸머캅탄 제거율	- 100%

D. 악세사리

1. Hybrid Filter	1 ea
2. Particle Filter	1 ea
3. Sterilization Filter	1 ea
4. Pre Filter	1 ea

E. 제품 보증

1. 사용자 지정장소 제품 설치 및 사용자 교육

2. 설치 후 1년간 제품 보증

3. 공급자는 계약 전에 제조사에서 발행한 제조자 공급 동의서(Supplier Certificate) 및

기술지원 햑약서를 제출해야 한다.

물 품 규 격 서

물품분류번호	품명 및 규격 DESCRIPTION	수량 Q’ty	단위 UNIT
4110470101	동결건조기	1	ea

A. 특징

1) 동결 건조기는 수용액이나 물을 포함하는 시료를 –40℃ 이하로 동결시켜 그 온도의 수증기압 이하로 감압하여 얼음을 승화시킴으로써 열에 의한 시료의 변질이 적고, 건조 후에도 용해도, 형태, 성분 등 성상이 원형과 동일하게 복원될 수 있게 건조를 할 수 있는 장치이다

2) 낮은 압력하에서 얼음의 형태를 가지는 수분은 열에너지의 공급에 따라 액체로 변하지 않고 수증기로 직접 승화되며, 승화되는 수증기에 의하여 피 건조물에는 무수한 다공성을 가지게 된다.

3) 세포 및 혈액, 백신, 식품, 제약 등의 원료를 동결건조하여 시료의 저장성과 성분의 변화를 방지할 수 있어 제약회사, 바이오산업, 식품산업 등 여러 분야에서 동결건조기를 사용하고 있다.

4) 동결 건조를 마친 원료는 수분 함유량을 현저하게 줄여 수분에 의한 상태변화 및 부식을 억제할 수 있게 한다.

5) 선반의 온도편차를 최소화하여 시료간의 균일한 건조 상태를 유지하고 건조시간을 단축하기 위하여 선반의 브라인 열매체의 유로 구조는 M형 구조로 설계되어 있어야 한다.

6) 선반 온도 편차는 어느 부위에서도 허용 온도편차 ±1.5℃ 이내여야 한다. 또는 동등이상

7) 선반 자체 냉동 기능에 의한 샘플 동결, 가열, 건조가 동시에 이루어진다.

8) -40 ℃의 샘플 냉동 후 저온구간부터 프로그램에 의한 건조 진행한다.

9) 완전동결 후 진공상태에서 원활한 승화 건조에 의한 고품질 건조품 생산한다.

B. 사양

1. 동결건조기는 5kg 의 수분을 포집할 수 있어야 하며 외형 크기는
W1090 x D890 x H1800 (mm) 이상 또는 동등이상

2. 동결건조기는 컨트롤, 건조, 선반, 콜드트랩, 냉각, 진공 섹션으로 구성 또는 동등이상

1)컨트롤 섹션(Control Section)

1-1) Microprocessor Programmable Controller가 장착되어 PID 기반의 패턴(20개 이상) 프로그램 제어가 가능하며, 시간 설정을 지원하고, 패턴제어(패턴편집, 반복설정,
동작설정 등) 및 장치 제어가 가능 또는 동등이상

1-2) 컨트롤 부분은 PID 제어를 기반으로 자동모드, 반자동모드, 수동모드, 점검모드로
사용자 편의에 맞춰 원활하게 사용 또는 동등이상

1-2-1) 건조 설정 시간동안 PID 제어를 거쳐 시료가 안정적으로 건조 또는 동등이상

1-2-2) PLC 모델 : FX5U-32MR

제조사 : MITSUBISHI

제조국 : 일본

사양 : CPU module(24V DC), Input(16 Points), Output(16 Points)

1-3) Controller Type : 터치에 의한 자동운전과 수동운전을 할 수 있어야 하며, 25.4cm(10형) 이상의 넓은 디지털 화면을 통하여 온도와 진공도 등 모든 건조과정을 쉽게 파악 또는 동등이상

1-3-1) 컨트롤에서 시간의 흐름과 작업의 흐름이 그래프로 확인이 가능하며, 남아있는 시간을 육안으로 볼 수 있을 것

1-3-2) 컨트롤에서 진공펌프 사용 시간을 누적 표시하여 진공펌프 오일 교체 시기를 사용가자 확인할 수 있을 것

1-4) 제어회로는 정전 보호회로와 인터록 및 시퀸스 회로로 구성 되어 있어 오 조작에 의한 기기의 손상을 방지할 수 있을 것

1-5) 온도의 설정은 0.1℃ 단위로 설정할 수 있고 저·고온, 진공, 냉동기, 열매체 등 알람을 지원하여 장비 이상의 원인을 빠르게 진단 또는 동등이상

1-5-1) 가동신호 : MC, SV 출력 18개 또는 동등이상

1-5-2) 온도센서 : 5개(시료1, 2, 3, 선반온도, 증발기온도) 또는 동등이상

1-5-3) 진공센서 : 1개(진공도) 또는 동등이상

1-5-4) 알람입력 : 7개(냉동기, 열매체, 진공, 휀모터, 히터 외) 또는 동등이상

1-6) 사용자 패스워드 확인 기능 적용으로 관리자가 아닌 외부인이 기기를 함부로 다루지 못하게 되어 있어서 안전한 기기 운용을 수행 할 수 있을 것

1-7) PC & Mobile Control System : 사물인터넷(IoT; Internet of things)을 통한 스마트폰 원격 감시 기능을 탑재하여 간편한 조작을 통해 스마트폰으로 모니터링 및 제어가 가능하도록 할 것

1-7-1) Wifi 모듈 접속, 웹페이지 기반 어플

1-7-2) 제어기능(장비 On&Off, 스케쥴 조정, 온도제어, 진공도제어)

1-7-3) 스마트폰(PC)으로 접속하여 열매체 온도, 진공도를 설정할 수 있다.

1-7-4) 장비 구동 현황(구동 시간, 선반 온도(#1,2,3), 콜드트랩 온도, 진공도)

1-7-5) 중요 데이터(콜드트랩 온도, 진공도) 그래프로 작성, 실시간 확인 가능

1-7-6) 데이터 수집 기능(USB)

1-7-7) 스마트폰으로 접속하여 데이터를 그래프로 확인할 수 있다.

2) 건조실

2-1) 재질 : SUS-304 (Stainless steel) 의 내부 재질을 사용 또는 동등이상

2-2) 크기 : 사각챔버 W405 x D560 x H525 (mm) 이상의 크기이며,
5kg 이상의 건조물이 투입 될 수 있을 것 또는 동등이상

2-3) 시료 온도 검출 센서 : 3개 또는 동등이상

2-4) 투명 아크릴로 된 Chamber Door의 투시창을 통해 동결 건조 전 과정을 육안으로 관찰할 수 있는 조명기가 설치되어 있을 것

2-5) 압력기준 : 진공 압력 게이지의 진공도 50 mTorr 이하에서 시험을 마칠 것.

2-6) 건조가 완료된 후 건조물의 오염을 방지하기 위해 멸균필터 봉입포트를 통해 청정공기를 투입하여 건조물을 보호할 수 있을 것

2-7) 표면 거칠기 : electrolytic polishing(건조실, 콜드트랩 내부, 열판)를 통해 표면의 거칠기가 RA 0.4μm 이내

3) 선반 냉각&가열 장치

3-1) 재질 : SUS-304 (Stainless steel) 의 내부 재질을 사용 또는 동등이상

3-2) 크기 : W300 x D350 x H20 (mm) 이상의 크기로 3+1단으로 구성 또는 동등이상

3-2-1) 선반 간격 : 60mm 또는 동등이상

3-3) 열매체 : 실리콘 오일(점도 : 5cs) 또는 동등이상

3-3-1) 열매체 순환펌프

3-4) 시료의 특성에 따라서 히터에 의한 열매체 가열로 –40℃에서 +60℃로 조절 가열하여 승화작용에 필요한 열을 공급하며 건조 작업을 실행 또는 동등이상

3-4-1) 열매체 가열 시, 설정 온도로 가열하여 설정 시간 동안 유지 또는 설정 온도까지 설정 시간 동안 서서히 가열할 수 있을 것

3-5) 열판 온도 : -40℃~ +60℃ 또는 동등이상

3-6) 열판 온도 편차 : 각 선반의 최대 온도 편차 ±1.5℃ 또는 동등이상

3-7) 표면 거칠기 : RA 0.4μm 이내 또는 동등이상

4) Drying Tray

4-1) 선반의 바닥면과 Drying Tray의 바닥면 간격이 최대 2 mm 이내 또는 동등이상

4-2) 재질 : SUS-304 (Stainless steel) 의 재질을 사용 또는 동등이상

4-3) 크기 : W300 x D350 x H40 (mm), 3개 또는 동등이상

5) 콜드트랩(Cold Trap)

5-1) 재질 : SUS-304 (Stainless steel) 의 재질을 사용 또는 동등이상

5-2) 크기 : 454 x 525 x 144  (mm) 이상의 크기이며, 5L 이상의 수분을 포집 또는 동등이상

5-3) 투명 아크릴로 된 Chamber Door의 투시창을 통해 시료로부터 분리되어 나온 수분의 포집되는 결빙 과정을 상세하게 관찰 또는 동등이상

5-4) 1회 5L 이상의 수분을 포집 또는 동등이상

5-5) 콜드트랩 온도는 최저 -80℃ ~ -90℃ 이하 또는 동등이상

5-6) 강력한 냉동능력을 발휘하는 저온 전용 컴프레서는 콘덴서의 온도를 급속으로 -80℃ ~ -90℃ 이하로 도달시켜 시료로부터 유입되는 Vapor를 완벽하게 포집하여 진공 펌프의 수명을 대폭 연장시킬 수 있다.

6) 성에제거기(Defrosting System):

6-1) Hot gas solenoid 방식과 스팀(steam) 또는 온수(Hot water)를 적용하여 결빙된 얼음을 60분 이내에 신속하고 효율적으로 제거 또는 동등이상

7)냉각 장치(Refrigeration System)

7-1) 냉동기 : 1HP(220V, 60Hz, 단상) x 2 set 이상 또는 동등이상

7-1-1) 냉매 : Non-CFC Mixed Refrigerant 또는 동등이상

7-2) 콘덴서 : 1HP x 2 set 이상의 대기 공냉 또는 수냉 방식 또는 동등이상

8)진공 장치(Vacuum System)

8-1) 진공펌프의 보호 시퀸스 기능을 탑재하여 Cold Trap의 온도가 일정온도 이상 상승하거나 건조과정에서 다량의 높은 온도의 Vapor가 유입되어 Cold Trap의 온도가 일정온도 이상으로 상승하면 진공펌프 전원을 자동 차단한다.

8-1-1) 진공이 일정 시간 동안 200torr 이하로 떨어지지 않으면 진공펌프 전원을 차단하여 진공펌프의 수명을 보호 또는 동등이상

8-2) 진공펌프 : 직결식 커플링 드라이브

8-2-1) 펌프용량 : 200 LPM 또는 동등이상

8-2-2) 진공오일 : MR-200, 4L 또는 동등이상

8-2-3) 오일미스트트랩을 적용하여 대기오염 방지하고 인체를 보호할 수 있을 것

8-2-4) IN/OUT LET : NW40

8-3) 진공도의 표시는 760 Torr ~ 0.000(10-3) torr 범위의
정교한 진공 데이터를 표시 또는 동등이상

8-4) 진공도 제어 : 100 ~ 300 mTorr (옵션)

9) 스토퍼링 시스템 : 동결 건조 후 진공 상태에서 바이알 뚜껑을 Stoppering 하여 준다.(옵션)

9-1) 전동식실린더(Hydraulic Pressure : 70 ~ 150 kgf/㎠) 또는 동등이상

10) 사용 전압 : 3KW, 220V 단상 60Hz

※ 비고

1. 사용자가 지정하는 장소에 공급자가 설치, 시운전, 사용자교육을 실시한다.

2. 공급업자에게 물품을 공급하는 제조업체는 고압가스안전관리법에 준한 냉동기 제조와 특정설비제조 등록을 취득한 업체로 한다.

3. 본 제품의 무상서비스 기간은 1년으로 한다.